

| české vysoké učení technické v PraZe | Katedra měření |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LaboRatorní cvičení z předmětu elektrická měření |  |  |  |  |
| Jméno: Adam Wich |  |  |  | Datum měření: 9.10.2000 |
| Studijní rok: 2000/2001 ročník 2 |  |  |  | Datum odevzdání: 16.10.2000 |
| Studijní skupina: 15 |  |  | Lab.skupina: 4 | klasifikace |
| Číslo úlohy 3 |  | Název úlohy Vliv tvaru křivky na údaj měřeného přístroje |  |  |

 Seznam použitých přístrojů

Elektromagnetický voltmetr … rozsah 65 V, TP - 0,5; Ri=1037

Magnetoelektrický voltmetr … rozsah 60 V, TP - 1,5; Ri=5k

Multimetr HP 34401A (True RMS) … rozsah 100V; 50Hz - 0,06% údaje; 0,03% rozsahu

Digitální multimetr V553 … rozsah 100V; 50Hz - 0,05% z rozsahu; 0,1% z údaje

Ampérmetr

Osciloskop Goldstar

Tabulka naměřených hodnot

| měřicí přístroj/úhel sepnutí | 0° | 45° | 90° |
| --- | --- | --- | --- |
| magnetoelektrický s usměrňovačem | 48,5 | 40 | 23 |
| elektromagnetický | 49 | 45 | 31 |
| číslicový | 48,7 | 39,7 | 22,3 |
| stejnosměrný s převodníkem True RMS | 48,9 | 45,2 | 32,2 |

Vypočtené hodnoty

Měření pro úhel 0° nám poslouží k výpočtu hodnoty Um.

Pro úhel 45° el.mag a TRMS ukazují přímo efektivní hodnotu, naproti tomu číslicový a mag.el. s usměrňovačem ukazují střední aritmetickou (samozřejmě až po vydělení údaje číslem 1,11). Střední aritmetická a efektivní hodnota je dána vztahy:

USAR=1T0Tu(t)dt		Uef=1T0Tu2(t)dt

Um=Uef⋅2			USAR=1ππ4πUm⋅sin(t)dt=0,54⋅Um=36,89V

Uef=1ππ4πUm⋅sin2(t)dt=0,67⋅Um=45,77V

jak vyplívá z výpočtů pokud podělíme hodnoty mag.el a čís. voltmetru koeficientem 1,11 dostaneme hodnotu (40/1,11=36,03 V; 39,7/1,11=35,77 V), která se dost podobá hodnotě, kterou jsme vypočítali. Stejně tak u TRMS a el. mag. je vidět, že ukazují hodnotu efektivní.

Pro úhel 90° je výpočet hodnot následující:

USAR=1ππ2πUm⋅sin(t)dt=Umπ=21,61V	Uef=1ππ2πUm⋅sin2(t)dt=Um2=33,94V

| měřicí přístroj/úhel sepnutí | 45° - měř. | 45° - výpoč. | U [V] | odch. [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| magnetoelektrický s usměrňovačem | 40  36,03 | 36,89 | 0,86 | 2,39 |
| elektromagnetický | 45 | 45,77 | 0,77 | 1,71 |
| číslicový | 39,7  35,77 | 36,89 | 1,12 | 3,13 |
| stejnosměrný s převodníkem True RMS | 45,2 | 45,77 | 0,57 | 1,26 |

El.mag. má odchylku 0,77V což je menší než odchylka udaná výrobcem ke které dojdeme výpočtem:

ΔU=TP100⋅M=1200⋅65=0,325V

což je méně než odchylky naměřené hodnoty od hodnoty vypočtené.

Pro mag.el. je odchylka 0,86V. Výrobce udává

ΔU=TP100⋅M=3200⋅65=0,975V

Číslicový má odch. 1,12V. Výrobce udává

ΔU=δ1100⋅UX+δ2100⋅M=11000⋅35,77+510000⋅60=0,066V

TRMS má odch. 0,57V. Výrobce udává

ΔU=δ1100⋅UX+δ2100⋅M=610000⋅45,2+310000⋅48=0,042V

Závěr

Jak je vidět z vypočtených hodnot jako jediný z měřících přístrojů, který měl relativní chybu měření v toleranci udanou výrobcem byl elektromagnetický voltmetr. Vybočení z této tolerance u ostatních měřicích přístrojů se dá zdůvodnit nepravidelným průběhem signálu, který se při průchodu triakem zkreslí.