

| české vysoké učení technické v PraZe | Katedra měření |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LaboRatorní cvičení z předmětu elektrická měření |  |  |  |  |
| Jméno: Adam Wich |  |  |  | Datum měření: 9.10.2000 |
| Studijní rok: 2000/2001 ročník 2 |  |  |  | Datum odevzdání: 16.10.2000 |
| Studijní skupina: 15 |  |  | Lab.skupina: 4 | klasifikace |
| Číslo úlohy 2 |  | Název úlohy kmitočtová závislost střídavých voltmetrů |  |  |

Teoretický rozbor

Elektromechanický přístroj je kmitočtově nezávislý v rozsahu kmitočtů, kde jeho relativní chyba (vztažená samozřejmě k rozsahu/ nepřekročí hodnotu je ho třídy přesnosti.

Kmitočtově nezávislé elektromechanické voltmetry jsou jen elektromechanické voltmetry s termočlánkem.

Km.-závislost je daná:

- u magnetoelektrického přístroje s usměrňovačem u velkých napěťových rozsahů parazitními kapacitami předřadníku (s rostoucím kmitočtem se může výchylka zvětšovat), na vyšších kmitočtech dochází k poklesu střední hodnoty za usměrňovačem, který v důsledku dlouhé doby zotavení začíná vést i v závěrném směru. Při použití germaniových nebo křemíkových diod ve funkci dvojcestného usměrňovače lze dosáhnou kmitočtového rozsahu řádově desítek kHz.

- u elektromagnetického přístroje zejména induktivní reaktancí cívky měřicího ústrojí, dále pak vířivé proudy indukované střídavým polem cívky ve vodivých částech ústrojí. Pohybový moment je u tohoto typu přístroje úměrný kvadrátu proudu procházejícího měřicí cívkou; u voltmetru tohoto typu je proud dán velikostí předřadného odporu a induktivní reaktancí měřicí cívky podle Ohmova zákona. S rostoucím kmitočtem roste induktivní reaktance cívky systému, a tedy i při konstantním vstupním napětí klesá proud a s druhou mocninou klesá výchylka.

Elektronické střídavé voltmetry mívají frekvenčně kompenzované vstupní děliče i měřicí zesilovače a jsou tedy frekvenčně nezávislé běžně do desítek a ž stovek kHz.

Seznam použitých přístrojů

Nízkofrekvenční voltmetr TRONEER TVT - 321

13% … 5Hz - 1 MHz

8% … 10Hz - 500 kHz

6% … 20 Hz - 200 kHz

Číslicový voltmetr LG DM - 441B (0,1 + 4 dgt)

1% 20 digit … 10 kHz - 20 kHz

Elektromagnetický voltmetr … rozsah 65 V, TP - 0,5

Magnetoelektrický voltmetr … rozsah 60 V, TP - 1,5

Frekvenční generátor

Zesilovač

Transformátor

Osciloskop

Tabulka naměřených hodnot

| přístroj/f[kHz] | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LG DM - 441B | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| el.magnetický | 51 | 50 | 47 | 39,6 | 29,5 | 18,5 | 5 | 0 |
| mag.elektrický | 50 | 50 | 50 | 50,5 | 50,4 | 50,4 | 50,6 | 51,7 |

| přístroj/f[kHz] | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LG DM - 441B | 0,54 | 0,363 | 0,329 | 0,194 | 0,012 | 0,01 | 0,01 |
| TVT - 321 | 0,54 | 0,35 | 0,34 | 0,32 | 0,32 | 0,25 | 0,15 |

A) U magnetoelektického voltmetru je chyby měření udaná výrobcem 1,5% z rozsahu 60V - z měření vyplývá, že při kmitočtu 5 kHz je již chyba měření větší, než udává výrobce což může být způsobeno tím, že přístroj nebyl dlouho kalibrován. Přístroj je tedy pro takové a vyšší frekvence nevhodný. U elektromagnetického voltmetru je chyba měření udána výrobcem 0,5% z rozsahu 65V a z měření také plyne, že již při frekvenci 100Hz neměří tento přístroj dobře a je tedy pro vyšší frekvence než 100Hz nepoužitelný.

B) U číslicového voltmetru je pro první dvě naměřené hodnoty chyba udaná výrobcem 1% 20 digit. a je vidět, že pro frekvenci 20 kHz je již naměřená hodnota mimo tuto chybu. Pro frekvence vyšší je chyba udaná 3%  30 digit. a z tabulky je opět patrno, že hodnoty se do oblasti chyb nedají zařadit. U elektronického voltmetru je chyba udaná výrobcem 6% (13%) a všechny naměřené hodnoty je možné do této chyby zahrnout, tedy že přístroj měří vyhovujícím způsobem pro všechny zadané frekvence.

Závěr

Měřením se ukázalo, že ne všechny voltmetry jsou vhodné k měření střídavého napětí při vyšších kmitočtech. Jako nejhorší (cca do 100Hz) se ukázal elektromagnetický voltmetr což se ovšem dalo očekávat vzhledem k jeho konstrukci. O něco lépe na tom byl magnetoelektrický, který byl schopen měřit s dostatečnou přesností do asi 10 kHz. Číslicový voltmetr byl schopen měřit přibližně do 100 kHz a jako nejlepší z našeho pokusu vyšel voltmetr elektronický u kterého jsme nezaznamenali tak výraznou výchylku od správné hodnoty. Asi vůbec nejlepšími voltmetry jsou voltmetry s termočlánkem, které jsme bohužel v našem testu neměli.