# Kmitočtová závislost střídavých voltmetrů

## Úkol měření

- V rozsahu kmitočtů 50Hz až 10kHz (v logaritmické řadě) změřte kmitočtovou závislost magnetoelektrického voltmetru s usměrňovačem a elektromagnetického voltmetru. Jako kmitočtově nezávislý uvažujte v tomto frekvenčním rozsahu číslicový voltmetr. Měřte při Uef=50V, rozsahy přístrojů nepřepínejte.

- V rozsahu 10kHz až 1MHz (v logaritmické řadě) změřte kmitočtovou závislost elektronického nízkofrekvenčního voltmetru a číslicového voltmetru. Měřte při Uef=0,7V. Tuto hodnotu kontrolujte pomocí osciloskopu. Rozsahy přístrojů nepřepínejte.

- Naměřené závislosti vyneste do grafů.

## Schéma zapojení

## Seznam použitých přístrojů

OSC		osciloskop GoldStar 03-9060D

Zesilovač	HIFI TRANSIWATT 140P

G		generátor GoldStar AO-300IC

TR		převodový transformátor 100W

VČ		voltmetr MTR42 rozsah 300V a 3V chyba ±0,1% z rozsahu ±0,5% z údaje

V3		elektronický voltmetr TVT-321 rozsah 1V chyby 	±13% pro 5Hz - 1MHz

±8% pro 10Hz - 500kHz

±6% pro 20Hz - 200kHz

V1		magnetoelektrický voltmetr TP 1,5 rozsah 60V

V2		elektromagnetický voltmetr TP 0,5 rozsah 65V

## Teoretický rozbor

POSTUP MĚŘENÍ

- Na elektromagnetickém voltmetru nastavit 50V a tuto hodnotu udržovat po celou dobu měření. V grafu vynést závislost g(f)=af / a50.

- Na referenčním přístroji (osciloskopu) nastavit 0,7V a hodnotu udržovat po celou dobu měření.

- Elektromagnetický přístroj je kmitočtově nezávislý na kmitočtech, kde jeho relativní chyba nepřekročí hodnotu jeho třídy přesnosti. V tomto frekvenčním rozsahu jsou nezávislé jen voltmetry s termočlánkem.

- U magnetoelektrických přístrojů je kmitočtová závislost způsobena především parazitními kapacitami předřadníku, na vyšších kmitočtech dochází k poklesu střední hodnoty za usměrňovačem, kde se projevuje „dlouhá“ zotavovací doba diod.

- Feromagnetický voltmetr má nízký frekvenční rozsah, projevuje se zde induktivní reaktance cívky měřícího ústrojí a vířivé proudy indukované střídavým polem cívky ve vodivých částech ústrojí.

- Elektronické střídavé voltmetry mívají kompenzované vstupní děliče i měřící zesilovače a jsou frekvenčně nezávislé až do ~100kHz. Pokles údaje při vysokých frekvencích způsobuje usměrňovač a mezní kmitočet zesilovače.

## Naměřené hodnoty

Tabulka 1: Závislost údaje na frekvenci elektronického nf voltmetru a čísl. voltmetru

| f | UČV | UEL |
| --- | --- | --- |
| [kHz] | [V] | [V] |
| 10 | 0,7 | 0,7 |
| 20 | 0,7 | 0,7 |
| 50 | 0,7 | 0,69 |
| 100 | 0,69 | 0,68 |
| 200 | 0,7 | 0,69 |
| 500 | 0,7 | 0,7 |
| 600 | 0,49 | 0,68 |
| 700 | 0,35 | 0,68 |
| 800 | 0,24 | 0,68 |
| 900 | 0,17 | 0,68 |
| 1000 | 0,1 | 0,67 |

referenční napětí 0,7V

Tabulka 2: Závislost údaje na frekvenci mgel. a elmg. voltmetru

| f | UMgel | UElmg |
| --- | --- | --- |
| [Hz] | [V] | [V] |
| 55 | 50,5 | 50,2 |
| 100 | 50,1 | 49,5 |
| 200 | 50,4 | 46,4 |
| 500 | 50,3 | 36,5 |
| 1000 | 51 | 26,5 |
| 2000 | 50,5 | 16,4 |
| 5000 | 51,5 | 5 |
| 7000 | 52 | 2,5 |
| 8000 | 52 |  |
| 9000 | 52,5 |  |
| 10000 | 53 |  |

referenční napětí 50V

## Chyby měření

Vyplývají pouze z tříd přesnosti jednotlivých použitých přístrojů.

## Zhodnocení

Měřením byla ověřována kmitočtová závislost různých druhů voltmerů.

Feromagnetický voltmetr je silně frekvenčně závislý (uplatnění reaktance cívek - tyto voltmetry lze použít jen pro technické kmitočty, tj. do 100Hz).

U magnetoelektrického voltmeru naopak dochází k mírnému růstu udávané hodnoty - tento typ voltmetru je použitelný i pro vyšší kmitočty než technické.

U číslicového voltmetru došlo při frekvencích vyšších než 0,5 MHz k prudkému poklesu zobrazovaného údaje.

Tyto výsledky odpovídají teoretickým předpokladům.