Vliv tvaru křivky na údaj měřícího přístroje.

Úkol měření:

Zjistěte vliv tvaru křivky (přítomnosti vyšších harmonických složek) na údaj předložených měřících přístrojů. Regulačním obvodem s triakem regulujte příkon do zátěže Rz změnou sepnutí. Napětí na zátěží změřte voltmetry V1, V2, V3, ... . Posuďte, jaké hodnoty napětí lze z údajů jednotlivých voltmetrů určit, u voltmetrů, které to umožňují, určete rovněž střední hodnotu naměřeného průběhu. Zdůvodněte princip vzniku chyby. Pro úhel  90 určete aritmetickou střední hodnotu a efektivní hodnotu napětí rovněž výpočtem z definic. Hodnoty srovnejte s naměřenými.

Schéma zapojení:

Seznam použitých přístrojů:

A   ... ampérmetr elektromagnetický, tř.přes. ...., rozsah 1A

Rz  ... zatěžovací odpor 105Ω, 1,6A

V1  ... voltmetr magnetoelektrický s usměrňovačem, tř.přes. 1,5, rozsah 60V

V2  ... voltmetr elektromagnetický, tř.přes. 0,5, rozsah 65V

V3  ... voltmetr číslicový, typ V 553, přesnost

V4  .... ss.voltmetr číslicový. přesnost ±0,15% z rozsahu, ±0,05% z údaje,s převodníkem ef.hodn. na ss. napětí AD 536 A chyba 1%, typ M1T 330

Tabulka naměřených hodnot:

| sepnutí | U1 [V] | U2 [V] | U3 [V] | U4 [V] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0° | 49,5 | 49,5 | 49,6 | 49,7 |
| 45° | 47,5 | 47 | 42,3 | 47,3 |
| 90° | 23,5 | 33 | 23.68 | 33,9 |